НАБОР ПОЛОСОК ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

ДЕСЯТИ НАРКОТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В МОЧЕ

Набор полосок ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР для выявления десяти

наркотических соединений в моче

Назначение

Набор ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР предназначен для in vitro (вне организма) одноэтапного быстрого

качественного одновременного выявления морфина, марихуаны, кокаина, амфетамина,

метамфетамина, метадона, барбитуратов, бензодиазепина, МДМА (Экстази) и ТАД (трициклических

антидепрессантов) в моче человека методом иммунохроматографического анализа.

Принцип работы набора

Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором

анализируемый образец абсорбируется поглощающими участками полосок; при наличии в образце

определяемого наркотика (или его метаболитов) он вступает в реакцию со специфическими

моноклональными антителами к соответствующему наркотику, связанными с частицами коллоидного

золота, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс вступает в реакцию конкурентного

связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне соответствующей полоски, образуя в

тестовой зоне линии розового цвета.

Состав

В состав Набора ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР входит один планшет, предназначенный для

вертикального погружения в емкость с анализируемым образцом, упакованный в индивидуальную

вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. В тестовой зоне планшетй нанесены

маркировки: МОРФ, КОК, МАРИХ, М.АМФ, БЕНЗ, МЕТАД, БАРБ, МДМА, ТАД, АМФ.

Аналитические характеристики

Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет не более: для

морфина - 300 нг/мл, для кокаина - 300 нг/мл, для марихуаны - 50 нг/мл, для амфетамина - 1000

нг/мл, для метамфетамина - 500 нг/мл, для бензодиазепина - 300 нг/мл, для метадона - 300 нг/мл, для

барбитуратов - 300 нг/мл, для МДМА- 500 нг/мл, для ТАД -1000 нг/мл.

Время проведения анализа - 5 минут. Нельзя учитывать полученные результаты позднее, чем через

10 минут после проведения анализа.

Проведение анализа

Анализируемые образцы мочи и используемые Наборы ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР перед

проведением анализа должны быть доведены до комнатной температуры (+18-25° С) в течение

времени не менее 10 мин.

В чистую сухую емкость внести анализируемый образец мочи человека (15-20 мл).

Вскрыть упаковку планшета, разрывая ее вдоль прорези, извлечь планшет и погрузить его строго

вертикально концом со стрелками в мочу до уровня ограничительной линии на 20-30 сек.

Извлечь планшет из мочи, положить его на горизонтальную ровную чистую сухую поверхность и

через 5 мин визуально оценить результат реакции.

Интерпретация результатов

Выявление в тестовой зоне планшета для вертикального погружения или планшета для внесения

образца пипеткой двух параллельных линий розового цвета свидетельствует об отрицательном

результате анализа, т.е. указывает на то, что в анализируемом образце мочи определяемых

наркотиков нет или же концентрация соответствующего наркотика (или его метаболитов) ниже

порогового значения.

В случае, если в течение 5 мин в тестовой зоне планшета линии розового цвета не выявляются,

результат анализа признается недействительным; при этом анализ следует повторить с

использованием другого планшета.

Один Набор предназначен для проведения одного определения наличия морфина, кокаина,

марихуаны, амфетамина, метамфетамина, бензодиазепина, метадона, барбитуратов, МДМА

(экстази) и трициклических антидепрессантов (ТАД) в моче человека.